EKV110全自运动粘度操作规程

- 准备工作

- 如果要测试室温以下的运动粘度，首先要启动循环制冷器。

- 启动清洗真空伺服箱，将“清先”、“吹干”的压力都调为0.3MPa，真空压力调为-0.02MPa.

注：观察清洗箱的清洗剂，如果液位太低，需要新填充清洗剂.

- 操作过程

- 待浴温恒定后，首先将试样杯清洗干净，然后将待测油样倒入试样杯，再将装满试样的试样杯放入托盘孔位。

- 在“粘度测试”界面的相对应的托盘孔位号输入试样编号和试样名称。

- 然后点击“开始测试”，仪器将自动完成整个测试过程及清洗过程。

- 注意事项

- 试验前要观察粘度管内是否有残留液体，如果有，就在手动操作界面内将其液体吹干净或将自动清洗的吹干时间设置加长，一般吹干时间要大于200秒，视清洗剂而定。

- 在试抽样过程中，要避免在试样内有气泡，同时真空负压不能超过-0.02MPa，否则在抽样过程中可能会产生气泡，导致测试失败。

附：填充清洗剂过程

- 本仪器选用的清洗剂可以用120#溶剂油或乙醚均可。

- 首先将气路和液路的开关阀都旋转到关闭方向，然后在清洗伺服箱的背后找到填充的软管，将软管头伸入装有溶剂的容器时，软管头要浸没到清洗剂里，固定好。

- 将清洗伺服箱的气路和液路的阀都打到填充一边，再将气路和液路的开关阀都旋转到运行方向，此时共内部的清洗剂将会自动倒回到装有清洗剂的容器，压力变为零时，才开始填充，等待10-20分钟，填充完毕。

- 填充完毕后，先将软管拿到外面，以便将软管内的液体全部进入清洗伺服器。

- 将气路和液路的开关阀都旋转到关闭方向，然后再将气路和液路的阀都打到运行一边。